MİKROSANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar ve oda şartlarında çeşitli tüplerin santrifüjlenmesinde kullanılacaktır.

- Cihazın maksimum hızı 15000 rpm, maksimum kapasitesi 18x5 ml olmalıdır.

- Cihazla birlikte 24x1.5/2.0 ml sabit açılı rotor ile birlikte verilecektir.

- Cihazın dış yüzeyini oluşturan malzeme iç ve dışta paslanmaya karşı korunmuş olacaktır.

- Kapak örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak şekilde açılacak, kapak kilitli olacak ve kapak açıkken başlık dönmeyip, başlık dönerken kapak açılmayacaktır.

- Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye indirecek esnek malzemeden yapılmış olacaktır.

- Cihazın kapağı açılmazsa mekanik olarak müdahale edilebilecektir.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olacak ve cihazın ekranından hız ve zaman değerleri okunacaktır.

- Cihazın ön paneli üzerinden zaman ve hız aralığı ayarlanabilmelidir.

- Cihazda zaman ayarı 1-99 dakika arasında ayarlanacak, ek olarak sonsuz çalışma modu bulunacaktır.

- Cihazın ölçüleri 284x364x266 mm olacaktır.

- Cihazın net ağırlığı 12 kg geçmemelidir.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.