OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz tam otomatik dijital Fuzzy-Control Sistemi ile kontrol edilmelidir.

- Cihaz dijital LCD göstergeli olmalıdır.

- Cihaz üstten yüklemeli olmalıdır.

- Cihazın güvenlik basınç mekanizması olmalıdır.

- Cihazın kapağı sağlam ve güvenlikli vidalı tip olmalıdır.

- Cihazın yüksek sıcaklık, basınç detektör sistemi ve otomatik aşırı basınç güvenlik vanası kullanıcının güvenliğini sağlamalıdır.

- Cihazın hacmi 100 litre, iç ölçüleri  450x  y630 mm., dış ölçüleri 780x580x900 mm (gxdxy) olmalıdır.

- Cihazın sepet ölçüleri 420 x  y240 mm olmalıdır.

- Cihazın sıvı ve katı sterilizasyon modları bulunmalıdır.

- Cihazın kullanılabilir sıcaklık aralığı ortam sıc. +5 °C ~ 132 °C arasında olmalıdır.

- Cihazın 121 °C’de ki sıcaklık doğruluğu ±0.5 °C olmalıdır.

- Cihazın 60 dakikaya ayarlanabilir zamanlayıcısı olmalıdır.

- Cihazın basınç göstergesi 0~3 kgf/cm2 arasında olmalı ve 121 °C’de 1.2 kgf/cm2 basıncında çalışmalıdır.

- Cihazın içi SUS 304 paslanmaz çelik malzemeden, dışı ise paslanmaz çelik üzeri toz boyalı olmalıdır.

- Cihazın rahat hareket edebilmesi için tekerlekleri olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü 2 kW x2 olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte iki adet paslanmaz çelikten yapılmış tel sepet verilmelidir.

- Cihaz 50/60 Hz. ve 220V’da çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu

belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.