SOĞUTMALI SİRKÜLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Numunenin direk daldırılması veya harici sirkülasyon sistemlerinde, biyoteknoloji ve laboratuarlarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

- Cihaz dijital arkadan aydınlatmalı LCD göstergeli olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 30 lt olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcısı 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilmeli. Gecikme zamanı ve işlem zamanı kontrol edilebilmelidir.

- Cihazda kompresör korumalı otomatik kontrollü soğutma sistemi bulunmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı -25 °C ~ +150 °C arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazda CFC içermeyen 404A soğutma sistemi kullanılmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu ± 0.1 °C, -10 °C’de ki sıcaklık hassasiyeti ±0.2 °C olmalıdır.

- Cihazda bulunan sirkülasyon pompası ile sıcaklık dağılımı sağlanmalı, maksimum akış hızı 25 lt/dk  (akış hızı 1-5 kademede ayarlanmalıdır),  maksimum basınç 7.5 psi olmalıdır.

- Cihazın iç kısmı ve kapağı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Dış yüzey çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.

- Cihazın yalıtımı 40 mm polistiren olmalıdır.

- Cihazda gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazda uzak görüntüleme ve PC ile kontrol için RS 232C interfazı bulunmalıdır.

- Cihazda sıvı azalması durumunda uyarı ve otomatik durdurma fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.

- Cihazın ısıtıcı gücü 2.2 kW olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 33 x 46 x 20 cm, dış ölçüleri 49.4 x 63.3 x 90.6 cm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.