DİJİTAL HOMOJENİZATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar kullanımına uygun olmalıdır.

- Cihaz sıvı ve doku numuneleri için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör uzak dijital kontrollü olmalıdır.

- Cihazın LCD göstergesinden güç bar grafiği ve hız (rpm) izlenebilmelidir.

- Cihazın hızı 2.000~ 27.000 rpm arasında 10 rpm’lik artışlarla ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın çalışma aralığı 1 ~2500 ml olmalıdır.

- Cihaz 300W input, 160W output gücünde olmalıdır.

- Cihazda kullanılacak karıştırma bıçakları paslanmaz çelik ve PTFE olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte dağıtıcı uç ve stand verilmelidir.

- Cihazın motoru aşırı sıcaklığa karşı korumalı olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2.5 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 60x75x215 mm olmalıdır.

- Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.