ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz biyolojik kültürlerin farklı sıcaklıklarda kullanımı için uygun olmalıdır.

- Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

- Cihazın dijital göstergesiyle hassas hız kontrolü sağlanmalıdır.

- Cihazda arka ışıklandırmalı yüksek kalite LCD gösterge bulunmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı+ 5°C~60 °C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu  37 °C’de ±0.2 °C olmalıdır. Sıcaklık dağılımı 37 °C’de ±0.5 °C olmalıdır.

- Cihazın çalkalama hızı 30~250 rpm olmalıdır.

- Cihaz 25 mm’lik orbital hareketle çalkalama işlemi yapmalıdır.

- Cihazda 99 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen zamanlayıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Ayrıca sürekli çalışma fonksiyonu da bulunmalıdır.

- Cihazın kapısı açıldığında çalkalama, ısıtma otomatik olarak durmalıdır.

- Cihazın içi paslanmaz çelik, dış kısmı ise toz boyalı çelik olmalıdır.

- Cihazda bulunana platform değişik ebatlardaki flasklar için uygun olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım, hata dedektör sensörü ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı,  locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

- Cihazın iç boyutları 570x465x470 mm(g x d x y), dış boyutları 916 x 730 x 683 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihazla birlikte standart olarak delikli platform verilmelidir.

- Cihaz 35 adet50~ 100 ml veya 16 adet 200~300 ml veya 12 adet 500~1000ml erlenleri çalkalayabilme kapasitesinde olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

Not: İstenilen ebatlardaki klipsler belirtilmelidir.