ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz mikroprosesör kontrollü ve dijital LCD göstergeli olmalıdır.

- Cihazın karıştırma kapasitesi 20 litre olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı 80 ile 1500 rpm arasında 5 rpm aralıklarla ayarlanabilmelidir.

- Cihazın sıcaklığı 380°C ye kadar ayarlanabilmeli ve set edilen değerdeki sıcaklık hassasiyeti ±0.3°C olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü 600 W olmalıdır.

- Cihazın ısıtma tablası aside ve kimyasala dayanıklı seramik kaplı olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcısı olmalı ve 99 saat 59 dakikaya kadar veya sonsuz olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazın ısıtma tablasının ebadı180x180 mm olmalıdır.

- Cihazın boyutları 206x307x99 mm ( wxdxh ) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.5 kg geçmemelidir.

- Cihaz hafıza fonksiyonuna sahip olmalı ve istenen hız,sıcaklık ve zaman set değerleri hafızaya alınabilmeli ve locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaza istendiğinde Pt 100 sensörü takılarak kabın içindeki numune sıcaklığı hassas olarak ölçülebilmelidir.

- Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.