ÇALKALAMALI SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz mikroprosesör dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

- Cihazın arkadan aydınlatmalı dijital LCD  göstergesi bulunmalıdır.

- Cihazın çalkalama mekanizması elektronik kontrollü olmalı, hızlı ileri geri hareketi ve hassas hız kontrolü sağlamalıdır.

- Cihazın çalkalama hızı 20~250 vuruş/dk olmalı, vuruş genliği 15 ~ 30 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 18 lt olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığının 5 °C üzeri ile 100 °C arasında olmalı, ± 0.1 °C doğruluk ve ± 0.5 °C hassasiyetle çalışmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcısı 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilmeli. Gecikme zamanı ve işlem zamanı kontrol edilebilmelidir.

- Cihazın 250 ml erlen için çalkalama kapasitesi 6 adet olmalıdır.

- Cihazın iç kısmı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Dış yüzey çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.

- Cihazda gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.

- Cihazla birlikte standart olarak 50 ~2000 ml erlenler için kullanılabilecek Universal tipte paslanmaz çelik yaylı rack sistemi verilecektir.

- Cihazın iç ölçüleri 30 x 30 x 20 cm, dış ölçüleri 56.3 x 35.3 x 34 cm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.