KLİNİK SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar ve oda şartlarında 15 ml tüplerinin santrifüjlenmesinde kullanılacaktır.

- Cihazın hızı 300 ile 4500 rpm , arasında ayarlanabilir olmalıdır. maksimum kapasitesi 8x15 ml olmalıdır.

- Cihazla birlikte 8x15ml sabit açılı rotor  ile birlikte verilecektir.

- Cihazın dış yüzeyini oluşturan malzeme iç ve dışta paslanmaya karşı korunmuş olacaktır.

- Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye      indirecek esnek malzemeden yapılmış olacaktır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olacak ve cihazın ekranından hız ve zaman değerleri okunacaktır.

- Cihazın ön paneli üzerinden zaman ve hız aralığı, ayarlanabilmelidir.

- Cihazda zaman ayarı 30 sn ile 99 dakika ya kadar  ayarlanacak, ek olarak sonsuz çalışma modu bulunacaktır.

- Cihazın ölçüleri 255x245x140 mm olacaktır.

- Cihazın net ağırlığı 6 kg geçmemelidir.

- Cihazın gürültü seviyesi 56 dB i geçmemelidir.

- Cihazın max gücü 90 W olmalıdır.

- Cihaz max hıza 20 saniyede ulaşmalı ve bu hızdan geri 20 saniye içinde frenleme yapabilmelidir.

- Cihaz dijital LCD göstergeye sahip olmalıdır.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.