HEMATOKRİT SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar ve oda şartlarında çeşitli tüplerin santrifüjlenmesinde kullanılacaktır.

- Cihazın maksimum hızı 200-14000 rpm ,maksimum rcf 18.620xg olmalıdır.

- Cihaz 24xhematokrit rotor ve 24x1,5/2,0 ml rotor ile çalışılabilir olmalıdır.

- Cihazla birlikte 24xhematokrit rotor  ile birlikte verilecektir.

- Cihazın dış yüzeyini oluşturan malzeme iç ve dışta paslanmaya karşı korunmuş olacaktır.

- Kapak örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak şekilde açılacak,

kapak kilitli olacak ve kapak açıkken başlık dönmeyip, başlık dönerken kapak açılmayacaktır.

- Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye indirecek esnek malzemeden yapılmış olacaktır.

- Cihazın kapağı açılmazsa mekanik olarak müdahale edilebilecektir.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olacak ve cihazın LCD ekranından hız ve zaman değerleri okunacaktır.

- Cihazın ön paneli üzerinden zaman ve hız aralığı ayarlanabilmelidir.

- Cihazda zaman ayarı 1-99 dakika arasında ayarlanacak, ek olarak sonsuz çalışma modu bulunacaktır.

- Cihazın ölçüleri 264x280x266 mm olacaktır.

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 10 kg geçmemelidir.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde

cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmeyecektir.

- Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır