ULTRA SAF SU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazdan direkt çeşme suyu bağlantısıyla ultra saf su elde edilebilmelidir. Üretilen su likit kromotgrafide tampon çözeltileri hazırlamada, HPLC’de izokritik ve gradient çözelti hazırlamada, ayrıca yine kromatografi cihazları için mobil faz hazırlamada, numune seyreltmede, tampon ve hücre kültürü ortamı hazırlamada, titratörlerde, spektrofotometrelerde, moleküler biyoloji uygulamalarında ve elektroforez sistemlerinde kimyasal çözeltilerin hazırlanmasında kullanıma uygun olmalıdır.

- Cihazdan alınan suyun resistivitesi 25 OC’da 18,2 MegaΩ.cm olmalıdır.

- Cihazın çalışabildiği besleme suyu giriş basınç aralığı en az  0,5–6 bar olmalıdır.

- Cihazın çalışabildiği besleme suyu maksimum iletkenliği 5-35 ºC değerleri arasında, en az  1900 µS/cm olmalıdır. Bu özellik ürünün orijinal kullanım kılavuzu veya katalog üzerinden gösterilebilmelidir.

- Cihazın saf su üretim kapasitesi 15ºC de saatte en az 4.25 litre olmalıdır.

- Besleme suyu öncelikle ön arıtma, reverse osmos basamakların geçmelidir. Bu şekilde üretilen Tip III kalitedeki su cihazın harici 30 litrelik tankında depolanmalıdır. İstenirse bu su genel yıkama amaçları için tanktan alınabilmelidir.

- Cihazda bulunan harici tank sayesinde sistemden hem saf su hemde ultra saf su alınabilmelidir.

- Tank üzerinde üretilen suyu bakteri ve partiküllerden korumak amacıyla bir hava filtresi bulunmalıdır. Sistem ile bir adet tank filtresi ve bir adet sanitizasyon kiti birlikte verilmelidir.

- Tanktan çıkan su cihaz içerisinde 185 ve 254 nm çift dalga boyunda ışın veren UV lambadan geçmelidir. Bu sayede su içindeki bakteri ve toplam organik madde seviyesi düşürülmelidir.

- Cihazda ki UV lambanın orjinal ömrü iki yıl olmalıdır yada sistem ile birlikte iki yıllık UV lamba verilmelidir.

- UV lambadan geçen su saflaştırma kartuşunun ikinci kısmına girmeli ve burada karışık yataklı iyon değiştirme ve son olarak eser seviyede iyon ve organiklerin uzaklaştırldığı reçinelerden geçmelidir.

- UV lamba dışındaki tüm bu saflaştırma işlemleri ikili kompakt yapıdaki bir saflaştırma kartuşu ile yapılmalıdır. Bu kartuşun çıkartılıp takılması son derece kolay olmalıdır ve bir alete ihtiyaç duyulmamalıdır.

- Cihazından alınan ultra saf suyun akış hızı dakikada en az 0,5 litre olmalıdır.

- Cihazdan alınan suda TOC miktarı 5 ppb'den düşük olmalıdır.

- Saflaştırma kartuşunda bulunan reverse osmos membran sudaki iyonları en az %94 ve çözünmüş organik maddeleri,  bakterileri ve partikülleri %99 'una kadar uzaklaştırabilmelidir.

- Cihazda son filtrasyon amacıyla 0.22 µm gözenek çapında polimerik yapıda bir filtre yada ultra filtrasyon membranı kullanılabilmelidir. Son filtrasyon için 0.22 µm gözenek çapında filtre kullanıldığında üretilen sudaki partikül seviyesi <1 partikül/ml ve bakteri seviyesi <0.1 cfu/ml olmalı, bir ultrafiltrasyon membranı kullanıldığında üretilen sudaki endotoksin seviyesi <0.001 Eu/ml, Dnase seviyesi <4 pg/µl, RNase seviyesi <0.01 ng/ml ve bakteri seviyesi <0.1 cfu/ml olmalıdır. Cihaz ile birlikte 1 adet 0.22 µm gözenek çapında son filtre verilmelidir.

- Cihaz üzerinde reverse osmos membranın efektifliğini artırmak üzere bir pompa bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde renkli dijital gösterge olmalı ve bu göstergeden üretilen suyun kalitesi ve sıcaklığı, en az 10 basamakta tank doluluk oranı, kartuş değiştirme uyarısı ve cihaz fonksiyonları takip edilebilmelidir.

- Cihazda üretilen ultra saf suyun direnci 25 OC düzeltilmiş olarak gözlemlenebilmeli ayrıca ekrandan 25C sıcaklığa göre düzeltilmemiş su direnci ve gerçek sıcaklık değeride isteğe bağlı görüntülenebilmelidir.

- Cihazda ters osmozdan çıkan saf suyun ve üretilen ultra saf suyun direncini ölçmek için iki direnç ölçüm hücresi bulunmalıdır.

- Cihaz hiç bir bakıma ihtiyaç göstermemelidir. Saflaştırma kartuşu değişimi dışında herhangi bakıma gerek olmamalıdır.

- Cihaz istenildiğinde orjinal aynı markanın duvara monte aparatı ile kullanılabilmelidir.

- Cihazdan 0.25-9.75 L hacimlerde 0.25 L lik arttırımlar ile ultra saf su almak mümkün olmalıdır.

- Cihaz az yer kaplamalı ve boyutları 42x29x54 cm (GxDxY) olmalıdır.

- Cihaz 220V, 50Hz. şehir cereyanında çalışmalıdır.

Su Tankı Teknik Özellikleri::::

  - Tank üretilen Tip III kalitedeki saf suyun saklanması amacıyla kullanılacaktır.

  - Tank en az 30 L kapasitede olmalıdır.

  - Polyetilenden üretilmiş olmalıdır.

  - Su tankı otomatik seviye kontrol ünitesi içermeli, tank su seviyesi düştüğünde, sistem otomatik olarak çalışma konumuna geçerek, su üretmeye başlamalıdır. Tanktaki doluluk seviyesi sürekli olarak izlenebilmelidir.

  - Tankta su tahliyesi yapacak çıkış olmalıdır. Su tahliyesini sağlayan boru ve bağlantı parçaları polyetilen malzemeden olmalıdır.

  - Ultra saf su sisteminde teklif edilen tank ile saf suyu dışarıdan gelebilecek partikül ve bakterilerden korumak için, 0.22 mikron membran filtreden oluşan, bir adet tankın hava filtresi verilmelidir.

  - Tankın kolay yıkanmasını, temizlenmesini ve suyu boşaltma kolaylığını sağlamak üzere, alt kısmı konik yapıda olmalıdır.

  - Herhangi bir şekilde tankta ölü nokta oluşturmamak amacı ile, su tankının dibi konik yapıda olmalıdır.

  - Tank iç yüzeyi, film tabakası oluşturmayı önlemek amacı ile, düz ve pürüzsüz bir yapıda dizayn edilmelidir.

  - Gerektiğinde bir pompa sayesinde suyu diğer kullanım noktalarına da iletebilmelidir. Pompanın suyu kirletmemesi için doğrudan hatta girmemesi gerekmektedir.